## Sheet1
Наименование на участника:
Представляващ:
Булстат/ЕИК:
Точен адрес за кореспонденция:
Телефонен номер:
Факс номер:
Приложение №1 към Образец №3 Техническо предложение
ХЕМОДИАЛИЗЕН АПАРАТ |  | Производител: | Модел:
|  | Дата на производство: | Гаранционен срок:
№ по ред | Техническа спецификация на възложителя | Техническо предложение на участника | № на страницата от документа, с който участника доказва твърденията си
І. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
1 | Да позволява профилиране на натрия и ултрафилтрацията.
2 | Да може да провежда унипунктурна диализа, клик-клак.
3 | Да има възможност за провеждане на ацетатна, както и на бикарбонатна диализа.
4 | Да притежава модул за суха бикарбонатна субстанция.
5 | Да осигурява във всеки момент от процедурата стартиране на изолирана ултрафилтрация (дифузия).
6 | Да е от отворен тип – да позволява използването на кръвни линии, диализатори и диализни концентрати и от други производители.
7 | Да има измерване и защитни системи на артериално, венозно и трансмембранно налягане.
8 | Да има възможност за настройване на температурата на диализния разтвор в границите от 35 до 39 ̊C.
9 | Да има хепаринова помпа с възможност за доставяне на дози от 0 до 10 мл/ч + болус макс. 5 мл/болус.
10 | Да притежава програми за качествена дезинфекция с кисели и основни дезинфектанти като програмите за гореща дезинфекция или промивка да бъдат на 450 мл/мин, а тези за студена на 600 мл/мин.
11 | Да има вградена система за разпознаване на коректния дезинфектант за съответната програма на дезинфекция.
12 | Да разполага с програма за топлинна дезинфекция (температура до 85°С).
13 | Да използва система за обемно контролирана ултрафилтрация с точност 0,5% и скорост от 0 до 4000 мл/час. И да показва постоянно параметрите UF Цел, UF време, UF скорост и UF обем.
14 | Да притежава детектор за наличие на кръв в диализната течност ≤ 0,5 мл/кръв/мин – при Hct=25 и замърсяване на хидравличната система.
15 | Да притежава ултразвуков въздушен детектор 22 мм.
16 | Да притежава оптичен детектор за наличие на кръв или физиологичен разтвор в кръвната линия.
17 | Да дава възможност във всеки един момент от процедурата да се извежда цифрова и текстова информация на български език чрез натискане на бутони на панела.
18 | Да притежава модул измерващ в реално време коефициента на очистване на кръвта Kt/V.
19 | Да притежава контрол in vivo на клирънса на урея.
20 | Да притежава контрол на натрия в плазмата.
21 | Да притежава автоматично включване и провеждане на начален тест.
22 | Да е съпроводен с инструкция за потребителя на български език.
23 | Да притежава централизирано блокиране на ходовата част и блокиращ механизъм на куплунгите на диализатния разтвор.
24 | Да има автоматично адаптиране на диализатния поток на база на зададения кръвен поток и да може да преизчислява ефективния кръвен поток при работа с различни сегменти на кръвната линия.
25 | Да притежават апирогенен филтър за диализната течност с площ на мембраната не по-малка от 2,2 кв.м с вградена система за контрол на отработеното време и предварителна информация за смяна на филтъра.
26 | Да притежава вградена батерия с капацитет не по-малък от 3 Ah при 18 V и да бъде оборудван с топлообменник.
27 | Да притежава полуавтоматично инсталиране на помпения сегмент на кръвната линия и да има автоматизирана програма за почистване с хлорен препарат от лицевата част на апарата.
28 | Да има възможност за предоставяне в работен режим на две графики или графика и работни параметри от извършваната (текуща) диализна процедура.
Правно обвързващ подпис:
| Дата | ________/ _________ / ______
| Наименование на кандидата | __________________________
| Име и фамилия | __________________________
| Длъжност | __________________________
Подпис на упълномощеното лице