## OП№1
Приложение №2 към ценово предложение (Образец №4) в процедура на договаряне без предварително обявление с предмет:„Доставка на специфични медицински изделия и системи за ендопротезиране за нуждите на отделение по ортопедия и травматология в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали” , ОП №2
Обособена позиция №1 Комбинирани остеосинтезни средства за горен и долен крайник
№ на номенклатурата | Описание на номенклатурата | Мярка | Прогнозно количество за 24 месеца | Търговско наименование | Каталожен № и код НЗОК където е приложимо | Производител | Цена с ДДС за единица мярка | Вид опаковка | Цена на опаковка | Обща стойност | Участник
10001 | DHS плака,125 -150 градуса, дебелина 5,8 мм, широчина 19 мм, барел 38мм, разстояние между отворите 16 мм,динамичен винт Ф 12,6 мм - SS 316L ; ISO 13485:2003. Размери 2 -16 отв. | компл. | 30
10002 | DСS плака,90 градуса, дебелина 5,4 мм, широчина 16 мм, барел 25мм, разстояние между отворите 16 мм,динамичен винт Ф 12,6 мм- SS 316L ; ISO 13485:2003. Размери 6 -16 отв. | компл. | 15
10003 | 1/3 тубуларна плака за 3.5/4,0 мм винтове- дебелина 1,0 мм, широчина 9 мм, разстояние между отворите 12&16 мм- SS 316L ; ISO 13485:2003. Размери 2 -12 отв. Размери 2 -12 отв. | компл. | 40
10004 | 1/3 тубуларна плака с яка за 3.5/4,0 мм винтове- дебелина 1,0 мм, широчина 11 мм, разстояние между отворите 12&16 мм- SS 316L ; ISO 13485:2003. Размери 2 -12 отв. | компл. | 10
10005 | 3,5 мм малеоларен винт с диаметър на ствола 2,5мм, диаметър на главата 6,0 мм- 316L ; ISO 13485:2003. Размери 25 - 90 мм. | компл. | 40
10006 | 4,5 мм малеоларен винт с диаметър на ствола 3,0мм, диаметър на главата 8,0 мм - 316L ; ISO 13485:2003. Размери 25 - 100 мм. | компл. | 40
10007 | 3,5 Калканеарна плака , за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм ,дължина 60 мм и 70мм- 316L ; ISO 13485:2003. Размери 60 мм, 70 мм | компл. | 4
10008 | 4,5 Динамично компресивна плака - тясна за 4.5/6,5 мм винтове- дебелина 4 мм, широчина 12 мм, разстояние между отворите 16&25 мм- SS 316L ; ISO 13485:2003. Размери 2 -14 отв. | компл. | 4
10009 | 4,5 Динамично компресивна плака - широка за 4.5/6,5 мм винтове- дебелина 5 мм, широчина 16 мм, разстояние между отворите 16&25 мм- SS 316L ; ISO 13485:2003. Размери 4 -18 отв. | компл. | 4
10010 | 4,5 Динамично компресивна плака - реконструктивна, за кортикални винтове 4,5 мм - дебелина 2,8 мм, широчина 12 мм, разстояние между отворите 16 мм -316L ; ISO 13485:2003. Размери 5 -22 отв. | компл. | 4
10011 | 4,5 Динамично компресивна Т бътрес плака за винтове 4,5 /6,5мм - дебелина 2,0 мм, широчина 16 мм, разстояние между отворите 16 мм - SS 316L ; ISO 13485:2003. Размери 3 -12 отв. | компл. | 4
10012 | 4,5 Динамично компресивна L бътрес плака /лява и дясна/ за винтове 4,5 /6,5мм - дебелина 2,0 мм, широчина 16 мм, разстояние между отворите 16 мм - SS 316L ; ISO 13485:2003. Размери 3 -12 отв. | компл. | 4
10013 | 4,5 Кловърлийф плака ,за кортикални винтове 3,5мм и спонгиозни винтове 4,0 мм - дебелина 1,2 мм, широчина 15,2 мм- 316L ; ISO 13485:2003. Размери 3 - 14 отв. | компл. | 4
10014 | 7,0 мм Канюлиран спонгиозен самонарязващ винт- диаметър на ствола 4,5мм, диаметър на главата 8,0 мм ,отвор 2,1 мм- 316L ; ISO 13485:2003 - 316L ; ISO 13485:2003. Размери 45 -130 мм. | компл. | 8
10015 | 4,5 мм Канюлиран спонгиозен самонарязващ винт- диаметър на ствола 3,0мм, диаметър на главата 6,0 мм ,отвор 1,4 мм- 316L ; ISO 13485:2003V Размери 20 -120 мм. | компл. | 8
10016 | 3,5 Заключваща калканеарна плака /лява идясна/ 69 и 76 мм , за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм - 316L ; ISO 13485:2003. Размери 69 и 76 мм. | компл. | 2
10017 | 4,5 Заключваща права плака с ограничен контакт , за кортикални винтове 5,0мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- широка ,дължина от 116 до296 мм , отвори от 6 до 16- 316L ; ISO 13485:2003. Размери 6 -16 отв. | компл. | 4
10018 | 4,5 Заключваща права плака с ограничен контакт, за кортикални винтове 5,0мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- тясна ,дължина от 116 до296 мм , отвори от 4 до 16- 316L ; ISO 13485:2003- 316L ; ISO 13485:2003. Размери 4 -16 отв. | компл. | 4
10019 | 4,5 Заключваща плака - медиална дистална тибия ,анатомично контурирана,лява и дясна ,с ограничен контакт,за проксимални кортикални винтове 5,0мм и дистални спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове - 316L ; ISO 13485:2003. Размери 5-16 отв. | компл. | 4
10020 | Заключваща метафизарна плака ,анатомично контурирана,с ограничен контакт,за проксимални кортикални винтове 5,0мм и дистални спонгиозни винтове 3,5 мм - 316L ; ISO 13485:2003. Размери 5х3 - 5х14 отв. | компл. | 2
10021 | 4,5 Заключваща плака - проксимална тибия ,анатомично контурирана,лява и дясна , с ограничен контакт,за дистални кортикални винтове 5,0мм и проксимални спонгиозни винтове 5,0 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове - 316L ; ISO 13485:2003. Размери 4-14 отв. | компл. | 4
10022 | 4,5 Заключваща кондиларна плака - фемур /лява и дясна/ с 6 отвора в главата за проксимални кортикални винтове 5,0мм и дистални спонгиозни винтове 5,0 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- 316L ; ISO 13485:2003. Размери 5 - 15 отв. | компл. | 4
10023 | 4,5 Заключваща Т-бътрес плака ,анатомично контурирана,за кортикални винтове 5,0мм и спонгиозни винтове 5,0 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- 316L ; ISO 13485:2003. Размери 3-11 отв. | компл. | 4
10024 | 4,5 Заключваща L- бътрес плака ,анатомично контурирана,лява и дясна ,за кортикални винтове 5,0мм и спонгиозни винтове 5,0 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- 316L ; ISO 13485:2003. Размери 3-11 отв. | компл. | 4
10025 | Мултифункционален фемурален заключващ пирон диам. 8 мм,9 мм,10 мм,11 мм,12 мм - глава 13мм ,с проксимални заключващи винтове 6,4 мм и дистални заключващи винтове 5,0 мм , с възможност за ретроградно и антероградно заключване ,ISO 13485+AC:2009 - 316L. Размери 240-380мм | компл. | 4
10026 | Къс мултифункционален фемурален заключващ пирон диам. 10 мм,11мм - глава 15мм ,с динамичен винт 6,4 мм и дистални заключващи винтове 5,0 мм ,ISO 13485+AC:2009 - 316L. Размер 240 мм. | компл. | 4
10027 | Тибиален заключващ пирон диам. 8 мм, 9 мм,10 мм- глава 12 мм , с проксимални заключващи винтове 4,5 мм и дистални заключващи винтове 4,5 мм ,ISO 13485+AC:2009 - 316L. Размери 270 - 420 мм. | компл. | 4
10028 | Пирон Троен - Проксимален фемурален пирон - диам. 10 мм.,11ммр12мм с 2 антиротационни пина 4,0 мм и възможност за телескопичен динамичен винт 11мм, дистални заключващи винтове 4,5мм ,ISO 13485+AC:2007 - Титаний. Размери 220 - 280 мм. | компл. | 4
10029 | Универсален заключващ фемурален пирон/ляв и десен/ - диам. 9 мм ,10 мм,11мм,12мм. с проксимални заключващи винтове 6,5 мм и дистални заключващи винтове 4,5 мм , с възможност за ретроградно и антероградно заключване , ISO 13485+AC:2007 - Титаний. Размери 275-475мм | компл. | 4
10030 | Анатомичен универсален заключващ фемурален пирон/ляв и десен/ - диам. 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм ,с проксимални заключващи винтове 6,5 мм и дистални заключващи винтове 4,5 мм , с възможност за ретроградно и антероградно заключване , ISO 13485+AC:2007 - Титаний. Размери 275-475мм | компл. | 2
10031 | Реконструктивен тибиален пирон - диам. 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, с проксимални заключващи винтове 4,5 мм и дистални заключващи винтове 4,5 мм,с възможност за проксимално заключване в няколко равнини, ISO 13485+AC:2007 - Титаний. Размери 275 - 410 м | компл. | 2
10032 | 3,5 Динамично компресивна плака - за 3.5/4,0 мм винтове- дебелина 3,5 мм, широчина 10 мм, разстояние между отворите 12&16 мм- SS 316L ; ISO 13485:2003. Размери 2 -12 отв. | компл. | 20
10033 | 3,5 Динамично компресивна плака - реконструктивна за 3.5/4,0 мм винтове - дебелина 2,8 мм, широчина 10 мм, разстояние между отворите 12 мм- SS316L ; ISO 13485:2003. Размери 5 -22 отв. | компл. | 20
10034 | 3,5 Динамично компресивна Т- плака с 3 отвора на главата , за 3.5/4,0 мм винтове - дебелина 1,2 мм, широчина 10 мм - 316L ; ISO 13485:2003. Размери 3 -6 отв. | компл. | 4
10035 | 3,5 Динамично компресивна Т- плака с 4 отвора на главата за 3.5/4,0 мм винтове - дебелина 1,2 мм, широчина 10 мм- SS316L ; ISO 13485:2003. Размери 3 -6 отв. | компл. | 4
10036 | 3,5 Динамично компресивна коса Т- плака /лява и дясна/ , за 3.5/4,0 мм винтове - дебелина 1,5 мм, широчина 10 мм- SS316L ; ISO 13485:2003. Размери 3 -5 отв. | компл. | 4
10037 | 3,5 Заключваща права плака с ограничен контакт, за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове - 316L ; ISO 13485:2003. Размери 5 -14 отв. | компл. | 4
10038 | 3,5 Заключваща права плака с ограничен контакт - реконструктивна ,дължина от 58 до190 мм , отвори от 4 до 16 за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове - 316L ; ISO 13485:2003. Размери 4 -16 отв | компл. | 4
10039 | 3,5 Заключваща Т- плака с 4 отвора на главата и , за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- 316L ; ISO 13485:2003. Размери 4-8 отв. | компл. | 4
10040 | 3,5 Заключваща коса Т- плака с 3 отвора на главата /лява и дясна/, за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- 316L ; ISO 13485:2003. Размери 3 -10 отв. | компл. | 4
10041 | 3,5 Заключваща плака - проксимален хумерус (ФИЛОС),анатомично контурирана, 9 отвора на главата дължина от 142 до268 мм , отвори от 5 до 12 за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове - 316L ; ISO | компл. | 4
10042 | Заключващ къс бедрен пирон (ГАМА НЕЙЛ) - Ø11mm, с проксимален заключващ лаг болт Ø11,5 mm и дистален заключващ винт 5,0 mm, 316L,дължина от 180мм до 220 мм | компл. | 2
| ........................................ | ..................................... |  |  |  |  | ...............................................
| дата | име и фамилия |  |  |  |  | подпис на лицето и печат

## ОП№2
Приложение №2 към Ценово предложение (Образец №4) в процедура на договаряне без предварително обявление с предмет:„Доставка на специфични медицински изделия и системи за ендопротезиране за нуждите на отделение по ортопедия и травматология в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали” , ОП №2
Обособена позиция №2 Остеосинтезни средства за стабилизация за гръбначен стълб
№ на номенклатурата | Описание на номенклатурата | Мярка | Прогнозно количество за 24 месеца | Търговско наименование | Каталожен № и код НЗОК където е приложимо | Производител | Цена с ДДС за единица мярка | Вид опаковка | Цена на опаковка | Обща стойност | Участник
2001 | Синтетично лепило
| Синтетичен хидрогел. Предназначен за запечатване на Дура матер, на главният и гръбначен мозък. Дву-компонентен ( Активиран Полиетилен Гликол + Полиетиленимин ) Анти-микробни свойства.Анти-адхезивно действие. Резорбируем - 90 дни. Зелено оцветяване.Вграден автоматичен спрей. | бр. | 2
2002 | Шийна плака, предназначена за постигане на предна стабилизация
1 | Шийна компресионна плака с 4 отвора и стандартни винтове.Предназначена за постигане на предна шийна стабилизация. Материал: Ti-6Al-4V. Наличие на слотове в краниалния и каудален край на плаката. Широчина: 20 мм. Дължини: 23;27;30;33;36мм. Стандартни винтове за фиксиране на плаката с диаметър 4мм и дължини от 12;14;16;18;20;22;24 и 26мм. | компл. | 1
2 | Шийна компресионна плака с 6 отвора и стандартни винтовеПредназначена за постигане на предна шийна стабилизация. Материал: Ti-6Al-4V. Наличие на слотове в краниалния и каудален край на плаката. Широчина: 20 мм. Дължини: 40;44;48;52;56мм. Стандартни винтове за фиксиране на плаката с диаметър 4мм и дължини от 12;14;16;18;20;22;24 и 26мм. | компл. | 1
3 | Шийна компресионна плака с 4 отвора и ександъбъл винтове. Предназначена за постигане на предна шийна стабилизация.Материал: Ti-6Al-4V. Наличие на слотове в краниалния и каудален край на плаката. Широчина: 20 мм. Дължини: 23;27;30;33;36мм. Разтварящи се двусегментни (експандъбъл) винтове с диаметър 5мм и дължина 14мм (жълт); 16мм (зелен) и 18мм (син). | компл. | 1
4 | Шийна компресионна плака с 6 отвора и ександъбъл винтове. Предназначена за постигане на предна шийна стабилизация.Материал: Ti-6Al-4V. Наличие на слотове в краниалния и каудален край на плаката. Широчина: 20 мм. Дължини: 40;44;48;52;56мм. Разтварящи се двусегментни (експандъбъл) винтове с диаметър 5мм и дължина 14мм (жълт); 16мм (зелен) и 18мм (син). | компл. | 1
2003 | Заместител на прешлено тяло с вградена плака,
1 | Заместител на прешлено тяло с вградена плака и стандартни винтове. Имлант за заместване телата на цервикалните и торакални прешлени и постигане на предна стабилизация. Предно дистракционно устройство . Материал: Ti-6Al-4V. Дистракция на импланта- ин ситу. Р-ри на имплантите: 1. Ø 12мм; дистракция-13до18мм и ъгъл от 0°/ 2. Ø 12мм; дистракция-17до26мм и ъгъл от 6°/ 3. Ø 12мм; дистракция- 25 до 41мм и ъгъл от 12°/ 4. Ø 12мм; дистракция- 40до65мм и ъгъл от 18°. Стандартни винтове с диаметър 4мм и дължини от 12;14;16;18;20;22;24 и 26мм. | компл. | 1
2 | Заместител на прешлено тяло с вградена плака и експандъбъл винтове. Имлант за заместване телата на цервикалните и торакални прешлени и постигане на предна стабилизация. Предно дистракционно устройство . Материал: Ti-6Al-4V. Дистракция на импланта- ин ситу. Р-ри на имплантите: 1. Ø 12мм; дистракция-13до18мм и ъгъл от 0°/ 2. Ø 12мм; дистракция-17до26мм и ъгъл от 6°/ 3. Ø 12мм; дистракция- 25 до 41мм и ъгъл от 12°/ 4. Ø 12мм; дистракция- 40до65мм и ъгъл от 18°. Разтварящи се двусегментни (експандъбъл) винтове с диаметър 5мм и дължина 14мм (жълт); 16мм (зелен) и 18мм (син). | компл. | 1
2004 | Къса транспедикуларна стабилизация (4 винта) за открита хирургична техника. Торако-лумбален отдел
1 | Моно- или полисегментна гръбначна стабилизация, включваща четири ( моно-; полиаксиални или редукционни ) транспедикуларни винта; четири фиксиращи винта и две пръчки. Материал: Ti-6Al-4V. Глава на полиаксиалния винт: с микро стъпки. Дълбочина на позиция на пръчката в главата на винта- 1.6 мм. Нисък профил на винтовете: Полиаксиален винт-17,5мм; Моноаксиален винт- 16,0мм. Диаметър на моноаксиални, полиаксиални и редукционни винтове: 4.5 мм (светло син); 5.5 мм (жълт); 6.5 мм (зелен); 7.0 мм (светло розов) и 7.5 мм (син). Динамометрично фиксиране на винта към пръчката при 12,4 Nm. Диаметър на пръчките - Ø 5,5 мм. | компл. | 2
2005 | Средна транспедикуларна стабилизация (6-8 винта) за открита хирургична техника. Торако-лумбален отдел
1 | Полисегментна гръбначна стабилизация, включваща шест ( моно-; полиаксиални или редукционни ) транспедикуларни винта; шест фиксиращи винта и две пръчки. Материал: Ti-6Al-4V. Глава на полиаксиалния винт: с микро стъпки. Дълбочина на позиция на пръчката в главата на винта- 1.6 мм. Нисък профил на винтовете: Полиаксиален винт-17,5мм; Моноаксиален винт- 16,0мм. Диаметър на моноаксиални, полиаксиални и редукционни винтове: 4.5 мм (светло син); 5.5 мм (жълт); 6.5 мм (зелен); 7.0 мм (светло розов) и 7.5 мм (син). Динамометрично фиксиране на винта към пръчката при 12,4 Nm. Диаметър на пръчките - Ø 5,5 мм. | компл. | 1
2 | Полисегментна гръбначна стабилизация, включваща осем ( моно-; полиаксиални или редукционни ) транспедикуларни винта; осем фиксиращи винта и две пръчки. Материал: Ti-6Al-4V. Глава на полиаксиалния винт: с микро стъпки. Дълбочина на позиция на пръчката в главата на винта- 1.6 мм. Нисък профил на винтовете: Полиаксиален винт-17,5мм; Моноаксиален винт- 16,0мм. Диаметър на моноаксиални, полиаксиални и редукционни винтове: 4.5 мм (светло син); 5.5 мм (жълт); 6.5 мм (зелен); 7.0 мм (светло розов) и 7.5 мм (син). Динамометрично фиксиране на винта към пръчката при 12,4 Nm. Диаметър на пръчките - Ø 5,5 мм. | компл. | 1
2006 | Дълга транспедикуларна стабилизация (10-12 винта) за открита хирургична техника. Торако-лумбален отдел
1 | Полисегментна гръбначна стабилизация, включваща десет ( моно-; полиаксиални или редукционни ) транспедикуларни винта; десет фиксиращи винта и две пръчки. Материал: Ti-6Al-4V. Глава на полиаксиалния винт: с микро стъпки. Дълбочина на позиция на пръчката в главата на винта- 1.6 мм. Нисък профил на винтовете: Полиаксиален винт-17,5мм; Моноаксиален винт- 16,0мм. Диаметър на моноаксиални, полиаксиални и редукционни винтове: 4.5 мм (светло син); 5.5 мм (жълт); 6.5 мм (зелен); 7.0 мм (светло розов) и 7.5 мм (син). Динамометрично фиксиране на винта към пръчката при 12,4 Nm. Диаметър на пръчките - Ø 5,5 мм. | компл. | 1
2 | Полисегментна гръбначна стабилизация, включваща дванадесет ( моно-; полиаксиални или редукционни ) транспедикуларни винта; дванадесет фиксиращи винта и две пръчки. Материал: Ti-6Al-4V. Глава на полиаксиалния винт: с микро стъпки. Дълбочина на позиция на пръчката в главата на винта- 1.6 мм. Нисък профил на винтовете: Полиаксиален винт-17,5мм; Моноаксиален винт- 16,0мм. Диаметър на моноаксиални, полиаксиални и редукционни винтове: 4.5 мм (светло син); 5.5 мм (жълт); 6.5 мм (зелен); 7.0 мм (светло розов) и 7.5 мм (син). Динамометрично фиксиране на винта към пръчката при 12,4 Nm. Диаметър на пръчките - Ø 5,5 мм. | компл. | 1
3 | Напречен конектор, предназначен за транспедикуларна стабилизаця, моно- или полисегментна. Материал: Ti-6Al-4V . Размери:60мм; S( 40 до 49мм ); M( 48 до 67мм ); L( 66 до 101мм ) | бр. | 1
2007 | Система за перкутанни техники за укрепване на прешленното тяло в торако-лумбалния отдел. Разширена система за Кифопластика
1 | Система за билатерална балонна кифопластика. Размери на балона - 15мм. Сет за еднократна употреба, включващ пункционни игли (скосен връх), водачи, работни канюли ( с работна дължина 120мм) , свредло, балон катетри (издържащи на максимално налягане до 350 ПСИ), с вградени манометри и шприци, с трипътни кранове, апликатори за костен цимент. Костен цимент (20гр прахообразно в-во и 9,4 гр течно в-во), комплект от ампула с течен мономер и пластмасов флакон с прахообразен полимер. Оптимална рентгенопозитивност на цимента - 30% Бариев сулфат. | компл. | 2
2008 | Система за перкутанни техники за укрепване на прешленното тяло в торако-лумбалния отдел. Разширена система за Вертебропластика
1 | Система за вертебропластика с костен цимент, игли 9-11-13 и 15Гауджа; спринцовка за доставка,луер лок маркуч, дозираща система. Костен цимент (20гр прахообразно в-во и 9,4 гр течно в-во), комплект от ампула с течен мономер и пластмасов флакон с прахообразен полимер. Оптимална рентгенопозитивност на цимента - 30% Бариев сулфат. | компл. | 2
2009 | Система за перкутанни техники за термоаблация и невромодулация
1 | Игли, предназначени за радио-честотна лезия. Иглата е с вграден апликатор за вливане на лечебен разтвор. Електрода е проводник на два вида ток: 1. непрекъснат ток- за извършване на високо температурна аблация; 2. пулсов ток - предизвиква невромодулация. Пасивната част на иглата е с медицинско тефлоново покритие.Размери: Дължина от 60 до 200 мм; диаметър - 20,22,23 G. | бр. | 30
| ........................................ | ...................................... |  |  |  | ...............................................
| дата | име и фамилия |  |  |  | подпис на лицето и печат